Zał. 1A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

System elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych – zestaw z wyposażeniem

W poniższej części Załącznika nr 1A do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany” wpisując Tak lub Nie.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca - oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania.

Do Oferty Wykonawca winien załączyć materiały informacyjne w języku polskim oferowanego urządzenia (w postaci np. specyfikacji technicznej, materiałów informacyjnych producenta, katalogu, fragmentu instrukcji obsługi, itp.)

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1A  i załączyć go do OFERTY – stanowi on integralną część oferty.

Oferowane Urządzenie:

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji: rok produkcji  2018r.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Dane techniczne |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |
| 19 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | TAK |  |
| 21 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 6 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |
| 23 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
| 24 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 25 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
| 26 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 27 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 28 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 29 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | TAK |  |
| 31 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| II. PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą min. 350W | TAK |  |
| 2 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 3 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200 W | TAK |  |
| 5 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), | TAK |  |
| 6 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 7 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W | TAK |  |
| 8 | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
| 10 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |
| 11 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l | TAK |  |
| 12 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | TAK |  |
| 13 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
| 14 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK |  |
| 15 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 16 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
| 17 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 18 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 19 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
| 20 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 21 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |
| 22 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
| III. WYPOSAŻENIE |
| 1 | Włącznik nożny przewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 50 op.. | TAK |  |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi - 5 szt. | TAK |  |
| 5 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - nóż prosty długość ok. 25mm – 5 szt. | TAK |  |
| 6 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 195mm, proste, końcówka 1mm - 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 195mm, bagnetowe, końcówka 1mm - 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Kabel do instrumentów bipolarnych do zamykania dużych naczyń krwionośnych, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 3 szt | TAK |  |
| 10 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 28cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji, z nierozłącznym kablem o dł. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi- 1 szt. | TAK |  |
| 12 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 16cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji, z nierozłącznym kablem o dł. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi- 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Wózek wyposażony w min. cztery kółka z blokadą, z rączką, z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. | TAK |  |
| IV. SERWIS I GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii max. do 24 h od zgłoszenia | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem (lub protokołem) | TAK |  |
| 8 | Aparat i wyposażenie spełniający wymagania ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211), posiadający deklarację CE i zgłoszenie/powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK, załączyć dokumenty |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały we Wzorze umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia urządzenia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy