SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2 – Stoły zabiegowe obejmuje dostawę:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:  	33192230-3  Stoły operacyjne

33192210-7 Stoły do badania

| Lp | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ /model: .................................. Producent: Rok produkcji 2019r.: |
|  | Stół zabiegowy przeznaczony do wykonywania zabiegów ogólnych z możliwością zastosowania do zabiegów specjalistycznych w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Max. udźwig stołu min. 220 kg (podać) | TAK, podać | 220-225kg 0 pkt pow. 225 do 229kg - 5 pkt pow. 229kg - 10 pkt |  |
|  | Blat stołu, kolumna oraz jej osłony wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej typu OH18N9 z powierzchnią półmatową. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stół posiadający układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej i dodatkowo posiadający osłonę ze stali nierdzewnej zasłaniające sprężyny gazowe do regulacji przechyłów wzdłużnych – nie dopuszcza się stołu bez osłon | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Osłona podstawy stołu wykonana z termoformowanego tworzywa sztucznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość blatu regulowana siłownikiem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnej umieszczonej po obu stronach stołu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wysokości blatu stołu w zakresie min. od 600 do 900 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Stół posiadający czterosegmentowy blat umożliwiający ustawienie w pozycjach: leżącej, półsiedzącej, siedzącej i innych pozycjach do ułożeń operacyjnych. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Całkowita długość stołu min. 2000 mm | TAK, podać | Długość stołu: 2000- 2019mm – 0pkt 2020mm i więcej – 10 pkt |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 560 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Cztery segmenty blatu: głowy, oparcia pleców, siedzisko, segment nóg, | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materace antystatyczne wykonane z pianki poliuretanowej. Posiadające kształty uniemożliwiające zakleszczenie pacjenta w trakcie regulacji segmentami a jednocześnie wygodne dla pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materace zdejmowalne do czyszczenia i dezynfekcji, wykonane z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne. Grubość materaca min. 60mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Segment głowy regulowany przy pomocy sprężyny gazowej, uruchamianej dźwignią | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie min. od -40 ° do 40° | TAK, podać | Regulacja w zakresie od -40 ° do 40° - 0 pkt szerszy zakres – 10 pkt |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od -30 ° do 80° | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Segment siedziska związany z kolumną stołu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Segment nóg z regulacją kątową realizowaną przy pomocy sprężyn gazowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja segmentu nóg w zakresie min od 20 ° do -90° | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Segment głowy oraz płytowy segment nóg posiadający możliwość wzajemnej, szybkiej zamiany | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Mechanizmy blokujące w formie rygli mocujących, blokujące bez wykorzystania połączeń śrubowych. Rygle umożliwiające w szybki i prosty sposób odblokowania segmentów poprzez odblokowanie rygli jednym ruchem i wysunięcie segmentu drugim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przechył wzdłużny Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja Trendelenburga min. 20° | TAK, podać | Regulacja: 20o – 24o - 0 pkt 25o i więcej - 5pkt |  |
|  | Regulacja anty Trendelenburga min. 20° | TAK, podać | Regulacja dla obu funkcji: 20o – 24o - 0 pkt 25o i więcej - 5pkt |  |
|  | Stół posiadający bardzo dobre własności jezdne. Łatwość manewrowania i przejazdu stołem dzięki funkcji jazdy kierunkowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez centralną blokadę 4 obrotowych, podwójnych kół jezdnych o średnicy 125 mm, uruchamianych stalową dźwignią od strony głowy pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG. Wypełnienie segmentów wykonane z płyty HPL umożliwiającej wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podtrzymywanie kasety RTG z zastosowaniem tunelu na tacę umieszczaną pod segmentami leża (głowy, oparcie pleców i siedziska). Monitorowanie pacjenta ułatwione poprzez przemienność segmentów głowy i nóg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Taca na kasetę o wielkości umożliwiającej umieszczenie detektora cyfrowego firmy Carestream Health Inc. DRX Plus 3543C (o rozmiarze powierzchni aktywnej detektora 42,3 x 35 cm). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stół wyposażony w listwy boczne do mocowania wyposażenia dodatkowego. Elementy montowane poprzez uchwyty- do mocowania kątowego lub wyłącznie pionowego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Elementy wyposażenia stołu: | TAK | Bez punktacji |  |
|  | wieszak kroplówki z uchwytem wielopozycyjnym (wieszak z 4 haczykami ze stali nierdzewnej - nie dopuszcza się wieszaków z haczykami tworzywowymi) udźwig wieszaka min. 14kg. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | podpórka kątowa ręki z uchwytem mocującym (uchwyt wielopozycyjny) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | taca na kasetę RTG | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (warunki wspólne dla wszystkich urządzeń) |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Okres rękojmi wynosi 2 lata | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 40 pkt

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stół zabiegowy Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy